FREQUENCY MEASUREMENT

Mesure de fréquence
Frequency Span

Balayage en fréquence:
Frequency Range: 150kHz to 1300 MHz

Gamme de fréquence: 150 kHz à 1300 MHz.
Setting Modes: Centre frequency plus Span,
or Start plus Stop frequencies

Réglages: fréquence centrale + balayage, ou fréquences de départ & d’arrèt.
Maximum Span: 1299.85 MHz

Balayage max: 1299.85 MHz.
Minimum Span: 320 kHz, or Zero Span with
demodulation

320 kHz ou balayage nul avec démodulation
Setting Resolution: 1 kHz at any frequency

Résolution: 1 kHz à toutes les fréquences.
Setting Accuracy: Reference Frequency Accuracy for Start, Stop & Centre
(Zero-Span) frequencies Reference Frequency Accuracy

Précision: précision de la fréquence de référence pour départ, arrêt et zéro:
Initial Accuracy: Better than ± 10 ppm at 20 oC

Précision initiale: < à +/- 10 ppm à 20 °C.
Stability: Better than ± 10 ppm over 10 oC to 30 oC
Stabilité: < +/- 10 ppm, entre 10 & 30 °C.
Ageing: Better than ± 3 ppm per year

Dérive: < à 3 ppm par an.
Phase Noise
Phase Noise: Typically -100dBc/Hz at 100kHz, offset at 500MHz

Bruit de phase: typique -100dBc/Hz à porteuse 500 MHz & 100 kHz d’écart de la porteuse;
Resolution Bandwidth

Bande de résolution
RBW: Selectable 280 kHz or 15 kHz

Filtres de résolution: 280 kHz ou 15 kHz.
Video Filtering: Selectable independently of RBW setting

Filtre vidéo: réglable indépendament des filtres de résolution.
Markers

Marqueurs
No. of Markers: One, Two (or None)

Nombre de marqueurs: 1, 2, ou aucun.
Marker Resolution: 0.1 kHz at all frequencies

Résolution des marqueurs: 0.1 kHz à toutes les fréquences.
Marker Accuracy: 1/320th of Span ± 0.1kHz plus reference

Précision des marqueurs: 1/320 de la largeur de balayage +/- 0.1 kHz + erreur référence.
frequency accuracy.Readout: The frequencies at the marker points and the frequency difference
are displayed

Précision de l’affichage de fréquence: fréquences aux marqueurs & l’écart de fréquences sont affichés.
AMPLITUDE MEASUREMENT

Mesure en amplitude
Amplitude Range

Gamme d’amplitude
Display Range: 80 dB

Divisions Affichage: 80 dB.
Reference Level: Selectable as -20 dBm or 0dBm

Niveau de référence: Réglable -20 dBm ou 0 dBm.
Amplitude Accuracy

Précision en amplitude
Ref. Level Accuracy: Better than ± 1 dB at 50MHz (20oC ± 5oC)

Précision niveau de référence: < +/- 1dB à 50 MHz (20 °C +/- 5°C)
Flatness: Better than ± 1.5 dB over 0.5MHz to 1300MHz

Ondulation : < +/- 1.5 dB entre 0.5 MHz et 1300 MHz.
Linearity: Better than ± 1 dB over 50dB from reference level

Linéatité: < +/- 1 dB entre 50 dB et le niveau de référence;
 
Noise Floor: Better than -90 dBm average displayed noise floor
(reference level = -20 dBm, RBW = 15 kHz)

Niveau de bruit : < - 90 dBm avec moyennage ( niveau ref= - 20 dBm, RBW = 15 kHz)
Distortion and Spurii

Distorsion et interférences:
3rd Order Intermod.:< –60dBc for two signals at 10dB below reference level (500MHz
and 501MHz)

Distorsion du 3ème ordre: < 60 dBc pour 2 signaux à 10 dB sous le niveau de ref ( 500 & 501 MHz)
Harmonic: < –60dBc at 10dB below reference level (100MHz)

Harmoniques : < 60 dBc à 10 dB sous le niveau de ref ( 100 MHz)
1st & 2nd Image: <– 55dBc, typically <– 60dBc

1 ère & 2 ème images: < -55 dB, typique: < - 60 dBc.( ??)
Residual Spurii: Below noise floor

Interférences résiduelles: Sous le plancher de bruit.
Markers

Marqueurs
No. of Markers: One, Two (or None)

Nombre de marqueurs: 1, 2 ou aucun.
Resolution: 0.1 dB

Résolution: 0.1 dB.
Readout: The level at the marker points and difference are displayed.

Affichage: Le niveau au niveau des marqueurs et leurs différences sont affichés.
SWEEP

Balayage
Sweep Method: Peak detection for 320 points per sweep. The amplitude and frequency
of the peak level found within each sub-span is stored (sub-span = span/320).

Méthode de balayage: détection crête de 320 points/balayage. L’amplitude & la fréquence

De chaque niveau de crête trouvé à l’intérieur des sous_balayages est stocké. (…) 
Sweep Time: Set automatically by Span and, RBW.

Vitesse de balayage : réglée automatiquement, en fonction de la largeur de balayage et du RBW.
Sweep Modes: Normal (continuous), Single, Peak Hold, Average (2 to 256).

Modes de balayage : Normal( continu), mono-coup, crête, maintien, moyenné( 2 à 256)
 Sweep Control: Run and Stop buttons. Peak-hold and Average are reset whenever
Run is pressed.

Control du balayage: boutons démarrage & arrêt, maintien-crête et moyenné sont remis à zéro

Quand run est pressé ;
SIGNAL INPUT

Signal d’entrée
Input Connector: SMA connector, 50

Connecteur d’entré: SMA, 50 Ohms
VSWR: 1.5 : 1 typical

TOS: 1.5, 1 typique
Maximum Level: + 20 dBm

Niveau d’entrée max: + 20 dBm.