INPUT

Entrée

ADC Resolution (Analog AAF): 24 bits
Résolution CAN( filtre anti-repliement analogique)

Sample Resolution (Digital AAF): 32 bit floating point

La résolution du CAN est le nombre de bits de ce CAN.

Résolution échantillon( filtre anti-repliement analogique): 32 bits virgule flottant.

La résolution de l’échantillon semble correspondre au nombre de bits sur lequel est codé

cette information par le DSP, après moulinage par le filtre anti-repliement numérique.
Coupling: AC/DC, Diff., SE, ICP

Couplage: AC/DC, différentielle, asymétrique, source de courant.

Couplage alternatif ou couplage continu.

Une liaison asymétrique s’effectue entre un point chaud et la masse Fig 2.

Une liaison symétrique s’effectue entre 1 signal en phase et 1 signal en opposition, Fig 1.

Anti-alias Filters: 100 dB protection, all ranges

Un filtre anti-repliement simple est un filtre passe-bas.

Je pense que les 100 dB correspondent à l’écart entre l’atténuation min, dans la bande passante du filtre et la réjection en dehors de la bande passante de ce filtre.
Filtres anti-repliement: 100 dB, sur toutes les gammes.
Dynamic Range: 110 dB

Gamme dynamique: 100 dB.

Il peut y avoir plusieurs définition d’une gamme dynamique.

Une possibilité est l’écart entre le signal max et le signal min que l’on peut analyser, avec une certaine précision.
Input Ranges: 0.1, 1.0, 10.0 V Full Scale

Gammes d’entrée: 0.1, 1.0, 10V pleine échelle.
Input Impedance: 100 kΩ symmetric for Diff.; 100 kΩ with 50Ω shield to GND for SE

Impédance d’entrée: 100 kΩ symétrique différentiel, 100 kΩ avec 50 Ω à la masse pour l’asymétrique;
Max Input Voltage: 80vPeak, 2.5vRmsShield (SE)

Tension d’entrée max: 80V crète, 2.5 V eff blindage/masse ( asymétrique)
CMRR: 60 dB (typical), f<40 kHz

Taux de rejection du mode commun: 60 dB typique, f< 40 kHz.
Amplitude Accuracy: +/- 0.020dB (0.2%FS) at 1kHz for 15degC < T < 40degC

Précision en amplitude: +/- 0.020dB(0.2% pleine echelle) à 1 kHz, pour 15°C < T < 40°C.
Amplitude Ripple: (Digital AAF) - 0.005dB for 0 < f < fS / 2.56

Ondulation d’amplitude: (filtre anti-repliement numérique): 0.005dB pour 0 < f  échantillonage/256.
Amplitude Droop: (Analog AAF) - 0.005dB at 5kHz; 0.010dB at 25kHz; 0.050dB at 49kHz

Perte d’amplitude(filtre anti-repliement analogique): 0.005dB à 5kHz; etc.
Residual Offset: +/- 0.1% FS AND not larger than 3mvDC

Tension décalge résiduelle: +/- 0.1% pleine échelle et inférieure à 3mV continu.
Phase Accuracy: 0.05deg to 0.5deg for DC to 40kHz

Précision de phase: 0.05 degré à 0.5 degré du continu à 40 kHz.
Crosstalk between Inputs: <-100 dB

Diaphonie entrées: <-100dB.

Crosstalk between inputs and source:< -90 dB

Diaphonie entre entrée et source: <-90dB;
THD: 100 dB @ 1 kHz

Distorsion harmonique totale: 100bD @ 1 kHz.

Caratéristiques de la courbe de réponse de l’analyseur.

Minimum SampleRate: less than 1Sps

Vitesse d’échantillonnage minimum: < 1 échantillon/s.
Maximum SampleRate: 204.8 kHz

Vitesse d’échantillonnage max: 204.8 kHz.
Maximum useful Frequency: 40 kHz standard, 93 kHz optional

Fréquence utile max: 40 kHz standard, 93 kHz en option.
Frequency Accuracy: 25ppm

Précision en fréquence: 25 ppm(part per million=E10-6)

La précision en fréquence de l’affichage est le 25 millionième de la fréquence affichée.

Time Accuracy: 25ppm

Précision temporelle: 25 ppm.

La précision dans le domaine temporel est le 25 millionième du temps affiché, en µS ou nS.
TACHO

Tachymètre

Pas de question sur l’entrée Tachymètre ? Bizarre !!

Cette entrée permet de synchroniser l’acquisition des données sur un signal numérique externe, image d’une vitesse de rotation d’une machine tournante (analyse de vibrations).
Max. Frequency: 200 kHz

Fréquence max: 200 kHz.
Input Range: +/-24 V FS

Gamme d’entrée: +/- 24 V pleine échelle.
Adjustable threshold, holdoff, prescaling

Adjustable threshold : seuil de déclenchement réglable.

Hold-off : Interdiction de déclenchement  pendant un certain temps réglable, puis déclenchement.

Pre-scaling : Normalement, cela correspond à une opération (ax + b) sur les mesures.

Mais dans ce cas, je ne comprend pas pourquoi c’est au niveau du déclenchement.

Cela correspond à un analyseur BF, par FFt, parce qu’il y a les éléments suivants :

- couplage AC/DC,

- différentes sensibiltés d’entrées,

- différentes possibilités de déclenchement,

- entrées symétriques ou asymétriques.

- Réglages de la vitesse d’échantillonage, du RBW.